HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH SỬ DỤNG

MONI-TP

Mục lục

- Giới thiệu tổng quan

  - Tổng quan (Hình ảnh)

Mỗi thiết bị phân tích bao gồm có hai khối thiết bị chính là khối phân tích và khối điều khiển. Khối phân tích bao gồm tất cả các bộ phận đo đường cần thiết. Khối điều khiển bao gồm bo mạch chủ, bộ nguồn, v.v…Mô đun quang phổ được đặt ở nửa trên tủ thiết bị, nó bao gồm các thiết bị quang phổ điện tử. Khoang chứa thuốc thử nằm ở nửa dưới tủ thiết bị. Mỗi đường ống dẫn thuốc thử sẽ có ghi tên loại thuốc thử mà nó được nối vào.

Hình 1: Tủ thiết bị Moni-TN

  - Mô tả các bộ phận

Hình 2: Mô tả các bộ phận chính

| Tên | Part no. | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| Van 2 đường | #1410-011 | Van điện từ, 2 đường |
| Van 3 đường | #1410-022 | Van điện từ, 3 đường |
| Van tái tạo mẫu | #1410-031 | Van điện từ, PTFE |
| Động cơ bơm | #1130-051 | Động cơ có thể điều chỉnh tốc độ; cho phép quay thuận chiều hoặc ngược chiều |
| Mô đun cảm biến | - | Flow Cell |
| Bộ phận phá mẫu hoàn toàn bằng tia UV | - | Sử dụng tia UV 185nm |
| Lọ đựng mẫu tái tạo | #1806-011 | Thủy tinh |
| Hộp điều khiển | - | Bao gồm: Bo mạch; bộ nguồn; CPU;… |

- Nguyên lý hoạt động

  - Nguyên lý chung của phương pháp trắc quang

Định luật Lambert-Bee: A = log(1/T) = log(I0/I) = εdc

Định luật Lambert-Bee là mối quan hệ tuyến tính giữa khả năng hấp thụ và nồng độ của chất hấp thụ.

Trong đó:

- T (%) = I/I0*100%: được gọi là độ truyền quang.

- I: Cường độ sáng sau khi đi qua chất hấp thụ

- I0: Cường độ sáng ban đầu

- A: Độ hấp thụ. A = -logT = -log(I/I0)

- ε: Hệ số hấp thụ phân tử

- d (cm): độ dày truyền ánh sáng

- c (mol/L): nồng độ dung dịch

Hình 3: Nguyên lý đo trắc quang

  - Nguyên lý hoạt động của Moni-TP

    - Phương pháp nhuộm xanh Molybdene (phương pháp làm giảm Metol)

Nước mẫu được trộn với dung dịch axit sunfuric một chất oxy hóa. Toàn bộ dung dịch sau pha trộn được oxy hóa và thủy phân trong buồng phản ứng dưới tác dụng của tia cực tím trong 14 phút và nhiệt độ cao. Orthor Photphat có thể được đo trực tiếp mà không cần thủy phân. Chỉ có Orthor Photphat mới đáp ứng được phương pháp đo màu tiêu chuẩn. Sau khi bổ sung ion mobybdate và tiến hành phản ứng khử, axit photpho-molybdic được hình thành và tạo ra dung dịch phức có màu xanh dương. Độ hấp thụ ánh sáng ở bước sóng 810nm có quan hệ tuyến tính với nồng độ ion PO4 –P trong dung dịch

Hình 4: Sơ đồ đo phương pháp nhuộm xanh Molybdene

    - Nguyên lý dò bước sóng ngắn

Bước sóng ánh sáng LED được chia làm 02 đường sau khi đi qua bộ phân tia. Một tia sẽ đi qua buồng trắc quang và được cảm biến thu đo lại cường độ sáng sau khi qua buồng trắc quang. Một tia sẽ đi trực tiếp tới cảm biến tham chiếu làm cường độ sáng tham chiếu.

Hình 5: Nguyên lý dò bước sóng ngắn

- Lắp đặt và chuẩn bị

  - Điều kiện làm việc

Để đảm bảo thiết bị vận hành tốt, thiết bị nên được đặt trong các điều kiện môi trường sau đây:

- Tránh đặt thiết bị gần nơi có nguồn bức xạ nhiệt hoặc tránh những nơi có nắng chiếu trực tiếp vào thiết bị.

- Nhiệt độ môi trường 15 – 350 C( 288-308K); độ ẩm tối đa 95%; không có hơi nước ngưng tụ.

- Không đặt thiết bị ngoài trời. Nếu không có nhà trạm thì thiết bị phải đặt trong các tủ bảo hộ để bảo vệ thiết bị khỏi những tác động nêu trên; có thể trang bị thêm điều hòa nếu cần thiết.

  - Lắp đặt thiết bị

    - Đặt đứng thiết bị: Thiết bị có thể được lắp đặt để đứng độc lập trên giá đỡ hoặc trên sàn nhà.

    - Gắn thiết bị vào tường (tùy chọn): Sử dụng các bộ gá đỡ phù hợp để lắp đặt thiết bị vào tường.

    - Đấu nối điện và các đường ống dẫn

Hình 6: Vị trí các chỗ kết nối của thiết bị

- Kết nối đường nước mẫu: sử dụng ống bằng vật liệu thích hợp; đường kính 6mm để đấu vào đường nước mẫu.

- Kết nối đường nước pha loãng: sử dụng ống bằng vật liệu thích hợp; đường kính 6mm để đấu vào đường nước pha loãng.

- Kết nối đường nước thoát: sử dụng ống có đường kính 12mm để đầu nối vào đường thoát của thiết bị.

  - Lắp đặt các ống kết nối

    - Lắp đặt các ống bơm: lắp đặt các đường ống cho từng bơm và các đai giữ bơm ( Để biết vị trí các ống bơm: Tham khảo phụ lục- Mô tả phần cứng và các bộ phận)

    - Lắp đặt đường ống: Hãy chắc chắn rằng các khớp nối/ đầu nối không bị rò rỉ.

  - Chuẩn bị thuốc thử

    - Kết nối ống dẫn tới bình đựng thuốc thử: Kết nối từng ống dẫn thuốc thử tới lọ đựng thuốc thử tương ứng.

    - Chuẩn bị thuốc thử: Ấn vào màn hình cảm ứng:

Menu->Service->Status->Manual

- Vận hành

  - Menu chính (Tham khảo Phụ lục- Lưu đồ phần mềm)

    - Màn hình chính:

- Ở phía trái màn hình hiển thị một cột biểu diễn khoảng đo giới hạn của thiết bị và giá trị thực tế đo được; giá trị này biểu thị dạng đồ họa.

- [1:1195/1800]: hiển thị phía trên, ở giữa màn hình trong dấu ngoặc vuông. Hiển thị thời gian đã trôi qua trong toàn bộ chu trình.

- MP1 Ammonia: Tên của thành phần đo

- Nếu một giá trị đo được chọn để xem lại; ngày và thời gian của giá trị mẫu mới nhất được hiện thị ở góc trên cùng bên phải

- : Trong màn hình dạng cuộn: mỗi kết quả được hiển thị trong vài giây. Nếu bạn chạm vào biểu tượng này một lần; thì vòng tròn biểu tượng sẽ xoay và màn hình sẽ chỉ hiển thị một kết quả. Nếu bạn ấn nhiều hơn một lần; màn hình sẽ hiển thị: điện áp đo được của hai cảm biến quang, cường độ sáng được (I_Mes); cường độ sáng tham chiếu (I_Ref) ;độ hấp thụ (E_act); nhiệt đồ buồng phản ứng

- : Hiển thị trạng thái thiết bị đo. Các chế độ hoạt động gồm có: MEASURE; CALIBRATE; STOP; RINSE; STOP

- : Nếu có các cảnh báo hoặc lỗi trên thiết bị; bạn có thể ấn vào phím <!> để xem danh sách các lỗi hoặc cảnh báo đó. Phím <!> sẽ nhấp nháy nếu lỗi chưa được người vận hành xác nhận.

- : Bạn có thể truy cập danh sách kết quả tại đây

- : Truy cập menu

- Phím mũi tên lên và xuống sử dụng để di chuyển lên xuống trong trang menu

    - Menu chính: Người vận hành có thể truy cập vào bất cứ phần nào trong menu chính bằng cách chạm vào màn hình. Nếu muốn đăng nhập vào menu Application và Parameter, bạn phải nhập mã số truy cập có 5 ký tự. Mã số mặc định thiết bị được cung cấp kèm theo bảng cấu hình thiết bị. Mật mã thiết bị là khóa điện tử gồm 5 chữ số.

    - Hệ thống: Bạn có thể cài đặt hoặc kiểm tra các thông số thiết bị.

- Language: Bạn có thể chọn ngôn ngữ hiển thị. Mặc định ngôn ngữ “English”

☞ Cách thiết lập: Menu->system->Language

- Time: Xác nhận hoặc thiết lập ngày, giờ; có thể thiết lập bằng cách lựa chọn Time zone

☞ Cách thiết lập: Menu->system->Time

- Date: thiết lập ngày

- Time: thiết lập thời gian

- Time zone: Đồng hồ thời gian thực luôn được thiết lập mặc định theo thời gian Greenwich. Người vận hành sẽ sử dụng các phím “+”, “-” để điều chỉnh thời gian theo khu vực cài đặt thiết bị. ( Trong trường hợp Việt Nam yêu cầu thiết lập trong “Time zone” thành “+7”)

    - Application: thay đổi hoặc thiết lập các thông số chính của hệ thống

- Heating: Điều kiện gia nhiệt, nhiệt độ, thiết lập nhiệt độ

☞ Cách thiết lập: Menu->Application->Heating

- On/Off: Kích hoạt hoặc không kích hoạt điều khiển gia nhiệt

- Set Temp: Thiết lập nhiệt độ

- Max.Temp, Min.Temp: Thiết lập điểm nhiệt độ cảnh báo

- Calibration: Hiệu chuẩn nồng độ, thiết lập công thức

☞ Cách thiết lập: Menu->Application->Calibration

- Concentrate: Nhập nồng độ khi hiệu chuẩn

- Interval: Nhập khoảng thời gian hiệu chuẩn

- Seq.Prog: thiết lập chương trình phân tích và thay đổi nó

☞ Cách thiết lập: Menu->Application->Seq.Prog

- Meas Prog: Mở trình đơn phụ để chọn từng chương trình cho từng điểm đo.

☞ Cách thiết lập: Menu->Application->Seq.Prog->Chọn kênh đo->Cycle Time

- Cal Prog: Truy cập tới chương trình hiệu chuẩn

- Clean Prog: Truy cập tới chương trình làm sạch

- Preclean: Thiết lập này hủy việc chạy theo trình tự được đặt sẵn, bơm sẽ được điều khiển tốc độ bằng tay.

- Cleaning: Sử dụng để thiết lập việc làm sạch tự động vào thời điểm nào

☞ Cách thiết lập: Menu->Application->Cleaning-> Nhập khoảng thời gian

    - Sensor list: Liệt kê tất cả các điểm đo và các cảm biến gắn ngoài có kết nối đến thiết bị

    - Service: Các thông tin chung về thiết bị

- History: dùng để xem các thông tin đã được lưu lại bao gồm: dữ liệu hiệu chuẩn, cảnh báo, thông báo hệ thống và các thay đổi trạng thái thiết bị.

☞ Cách thiết lập: Menu->Service->History

- Calibration: Tìm kiếm thông tin hiệu chuẩn (c1, c2, c3)

- Error: Lưu trữ tất các lỗi đã xảy ra

- Status: Lưu trữ lịch sử trạng thái thiết bị (Chạy, dừng, hiệu chuẩn)

- Status: Mục này bạn có thể dùng để gọi các chế độ: MEASURE (ĐO), STOP (TẠM DỪNG), CLEAN (LÀM SẠCH), CALIBRATION (HIỆU CHUẨN). Trạng thái hiện tại của thiết bị được hiển thị bằng biểu tượng ở phía dưới, góc trái màn hình.

☞ Cách thiết lập: Menu->Service->Status

- Measuring: kích hoạt đo bằng tay dù hệ thống đang dừng

- Stop: Ngay lập tức chuyển thiết bị sang chế độ STOP (TẠM DỪNG). Ấn phím “Next” (mũi tên phải) -> thiết bị sẽ chuyển sang chương trình Preclean

- Calibration: Kích hoạt quá trình hiệu chuẩn

- Cleaning: Kích hoạt quá trình làm sạch

- Manual: Điều khiển bơm, van , các rơ le đầu ra bằng tay

(Vị trí của bơm, van: Tham khảo phụ lục- Mô tả phần cứng và các bộ phận)

    - Parameter: thiết lập các thông số đo, các tín hiệu vào/ ra.

- Meas. Point: Chọn từng điểm đo để khởi tạo chương trình đo.

☞ Cách thiết lập: Menu->Parameter->Meas. Point

- MP No- Enable: Kích hoạt kênh đo (bôi đen) hoặc không kích hoạt

- MP No- Limits: Giới hạn trên và giới hạn dưới được nhập thông qua bàn phím cho từng điểm đo. Nếu kết quả đo thu được vượt quá hoặc thấp hơn giới hạn này thì phần mềm tự động đánh dấu lại kết quả đo này. Một thông báo lỗi tương ứng sẽ được hiển thị lên màn hình

- MP No- Offset: Sử dụng để nhập số hiệu chỉnh. Điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến việc hiển thị kết quả đo

- Pause: Nhập khoảng thời gian tạm dừng giữa hai lần đo

- Sequence: Nhập thứ tự khoảng thời gian cho các điểm đo mà thiết bị sẽ phân tích

- Current out: thiết lập kết quả đo theo dòng điện 4~20mA

☞ Cách thiết lập: Menu->Parameter->Current out

- Digital in, Digital out: tín hiệu vào ra bên trong và ngoài thiết bị.

☞ Cách thiết lập: Menu->Parameter->Current out

  - Các thao tác chính

    - Làm sạch: thiết bị có thể làm sạch tự động hoặc bằng tay

- Tự động làm sạch: thiết bị cho phép đồng thời làm sạch hoặc làm sạch sau một khoảng thời gian. Nó cũng có thể bắt đầu kích hoạt bằng cách chạm vào menu.

☞ Cách thao tác: Menu->Service->Status->Cleaning

- Làm sạch bằng tay: bắt đầu làm sạch bằng các điều khiển bơm và van

☞ Cách thao tác: Menu->Service->Status->Manual-> Chọn phím “pump” và “valve” bằng cách sử dụng các phím cuộn (↓↑); vận hành bơm và van này trong 1-2 phút và sau đó dừng lại.

(Chi tiết vị trí của bơm và van: Thao khảo phụ lục- Mô tả phần cứng và các bộ phận)

    - Hiệu chuẩn: thiết bị cho phép đồng thời hiệu chuẩn hoặc hiệu chuẩn sau một khoảng thời gian. Nó cũng có thể bắt đầu quá trình hiệu chuẩn bằng cách chạm vào menu.

    - Chạy/ Dừng quá trình đo

- Chạy quá trình đo

- Auto-start: Sau khi thiết bị hoàn tất quá trình hiệu chuẩn sẽ tự động chạy quá trình đo nước mẫu.

- Manual-start

☞ Cách thao tác: Menu->Service->Status->Measuring

- Dừng quá trình đo:

☞ Cách thao tác: Menu->Service->Status->Stop

    - Thiết lập khoảng thời gian giữa các lần đo

☞ Cách thiết lập: Menu->Application->Seq.Prog->Meas Prog-> Chọn kênh và chỉnh sửa chu kỳ thời gian đo bằng bàn phím ( >900s)

    - Thiết lập tự động chạy chương trình: Tự động thực hiện chương trình (Tự động hiệu chuẩn, Tự động làm sạch). (Ngày, Giờ)

- Tự động hiệu chuẩn

☞ Cách thiết lập: Menu->Application->Seq.Prog->Calibration-> Time/Value

- Tự động làm sạch

☞ Cách thiết lập: Menu->Application->Seq.Prog->Cleaning-> Time/Value

- Bảo trì

  - Bảo trì thường xuyên

    - Bảo trì hàng ngày và hàng tuần: kiểm tra thiết bị phân tích bằng mắt

- Kiểm tra dữ liệu bất thường

- Kiểm tra các bình đựng thuốc thử bằng mắt

- Kiểm tra chỗ nối của ống

- Kiểm tra hoạt động máy bơm và van

- Kiểm tra kết quả hiệu chuẩn (c1, c2, c3,…)

- Kiểm tra thuốc thử và cảm biến mẫu bằng mắt

- Kiểm tra các lỗi và dữ liệu

    - Bảo trì hàng tháng

- Thay thế thuốc thử và kiểm tra độ bẩn của các đường ống dẫn

- Thay thế các đường ống dẫn nếu cần thiết

- Kiểm tra buồng phản ứng và làm sạch nếu cần thiết

- Kiểm tra các van và làm sạch hoặc thay thế nếu cần thiết

- Kiểm tra các đường ống bơm và làm sạch hoặc thay thế nếu cần thiết

- Kiểm tra buồng đựng mẫu nước và buồng tham chiếu, làm sạch nếu cần thiết

- Hiệu chuẩn bằng tay và kiểm tra độ lặp của kết quả

- Thử kiểm tra một vài lần bằng phương pháp tiêu chuẩn

    - Bảo trì hàng quý

- Thay thế tất cả các đường ốn bơm

- Thay thế tất cả các đường ống dẫn, thay thế các đầu nối nếu cần thiết

- Làm sạch tất cả các chỗ lắp đặt bơm

- Kiểm tra thuốc thử bằng mắt và thay thế nếu cần thiết

    - Bảo trì hàng năm

- Kiểm tra tín hiệu đầu thu (tín hiệu tham khảo/ tín hiệu hấp thụ) và hiệu chỉnh nếu cần thiết

- Làm sạch ống kính, bộ lọc, buồng đựng mẫu nước, nguồn sáng

- Làm sạch buồng phản ứng UV

- Đại tu làm sạch phần phân tích

- Kiểm tra độ chính xác thiết bị bằng các thiết bị kiểm chuẩn

  - Các bộ phận chính cần làm sạch và thay thế

- Các lỗi thường gặp và cách khắc phục

  - Calibration Error (Lỗi hiệu chuẩn)

Nếu kết quả hiệu chuẩn thấp hơn hoặc cao hơn giá trị giới hạn thì trên màn hình sẽ hiển thị các lỗi tương ứng. Lỗi C1 tương ứng với giá trị vượt quá giới hạn trên và lỗi C2 là giá trị đo thấp hơn giá trị dưới. Nếu điều này xảy ra, thiết bị sẽ tự động hiệu chuẩn thêm một lần nữa, và nếu lỗi này tiếp tục xảy ra trên màn hình sẽ hiển thị thông báo lỗi và kết quả đo sẽ hiển thị “0.000”

Nguyên nhân 1: Buồng phản ứng UV bị bẩn. Nó phụ thuộc vào tình trạng nước mẫu

☞ Sử dụng chương trình tự động làm sạch (BLP_Clean) và điều chỉnh khoảng thời gian

Nguyên nhân 2: Đường ống bơm quá cũ

☞ Thay thế đường ống bơm. Định kỳ thay thế đường ống bơm 3 tháng 1 lần

Nguyên nhân 3: Thuốc thử bị bẩn: thuốc thử có thể bị bẩn do quá trình trào ngược trong đường ống bơm dẫn đến việc quá trình chuẩn bị cho hiệu chuẩn là không chính xác, chất lượng nước tham chiếu kém

☞ Thay thế các thuốc thử bị bẩn hoặc thay thế tất cả các thuốc thử

- Lỗi hiệu chuẩn

- Lỗi Calibration Max warning limit (hiệu chuẩn bị vượt quá giá trị cảnh báo lớn nhất ) hoặc Calibration Max operating limit (hiệu chuẩn bị vượt quá giá trị đo lớn nhất): Kết quả đo của quá trình hiệu chuẩn (c1,c2,c3) cao hơn giới hạn cảnh báo hoặc giới hạn đo.

- Lỗi Calibration Min warning limit (hiệu chuẩn bị thấp hơn giá trị cảnh báo thấp nhất) hoặc Calibration Min operating limit ( hiệu chuẩn bị thấp hơn giá trị đo thấp nhất): Kết quả đo của quá trình hiệu chuẩn (c1,c2,c3) thấp hơn giới hạn cảnh báo hoặc giới hạn đo

  - Lỗi cảm biến trắc quang (Lỗi trắc quang): Tín hiệu độ hấp thụ của mô đun cảm biến

Nguyên nhân 1: Lỗi nguồn sáng gây ra lỗi tín hiệu tham chiếu (thấp hơn 200mV)

☞ Nguồn sáng lỗi hoặc bảng mạch có vấn đề. Nếu đèn không sáng điều đó có thể do bóng LED bị hỏng. Tuy nhiên nếu bất cứ điều nào xảy ra, bạn nên liên hệ với nhà sản xuất để được trợ giúp.

Nguyên nhân 2: Tín hiệu đo thấp hơn 20mV do buồng trắc quang (Flow cell) bị bẩn

☞ Tháo buồng trắc quang ra khỏi mô đun cảm biến và làm sạch bằng axit

Nguyên nhân 3: Dung dịch chuẩn bị cho quá trình hiệu chuẩn không đúng gây ra việc hình thành màu sắc sai lệch (giá trị đo ≤20mV)

☞ Kiểm tra lại nồng độ dung dịch hiệu chuẩn và sử dụng dung dịch có nồng độ thích hợp

Nguyên nhân 4: Độ hấp thụ quá lớn do nồng độ mẫu quá cao dẫn đến không thể đo được

☞ Menu->Service->Status->Manual->V8 Valve ( Drain Valve) -> Xả hết nước mẫu ra khỏi buồng trắc quang và lỗi này sẽ tự động được không còn hiển thị nữa

  - Sample 1 error (Lỗi mẫu 1) hoặc Calibration solution error (Lỗi phương pháp hiệu chuẩn)

Nguyên nhân 1: đường ống dẫn thuốc thử có chứa bọt khí hoặc do không khí lọt vào trong đường ống dẫn nước mẫu quá 30s

☞ Kiểm tra đường ống dẫn nước mẫu, thay thế nếu cần thiết

Nguyên nhân 2: đường ống dẫn nước mẫu có cảm biến dò bong bóng khí bị bẩn

☞ Thay thế đường ống dẫn bị bẩn

Nguyên nhân 3: cảm biến dò bong bóng khí bị lỗi

☞ Nó nên được thay thế khi cảm biến thu không đổi màu từ ánh sáng da cam (trạng thái bình thường) sang ánh sáng đỏ (khi đường ống không còn thuốc thử)

  - Pump speed error (Lỗi tốc độ bơm)

Nguyên nhân 1: Bơm bị lỗi

☞ Kiểm tra nguồn điện kết nối bơm DC 24V và cầu chì bảo vệ (4A). Thay thế dây điện nếu cần thiết. Nếu dây điện và cầu chì bình thường, thay thế bơm

  - Temperature sensor cable break (Dây cảm biến nhiệt độ bị hỏng)

Nguyên nhân 1: Các khí có tính chất ăn mòn sẽ có thể làm hỏng các dây kết nối với cảm biến nhiệt độ.

☞ Sửa chữa nếu có thể hoặc thay thế các dây nối này

  - Heating safety stop (Nhiệt độ vận hành cao)

Nguyên nhân 1: Nhiệt độ môi trường quá cao hoặc nhiệt độ trong buồng phản ứng UV vượt quá giới hạn trên cho phép.

☞ Dừng đo và khởi động lại thiết bị

  - Temperature too high, too low (Nhiệt độ quá cao, quá thấp)

Nguyên nhân 1: Thông thường nhiệt độ quá thấp là lỗi hay xảy ra vào mùa đông. Nước mẫu lạnh sẽ làm giảm nhiệt trong buồng phản ứng.

☞ Thiết lập lại giới hạn dưới của thiết bị gia nhiệt 20~400C

  - UV Digester lamp error (Lỗi đèn UV)

Nguyên nhân 1: Đèn UV sáng yếu hoặc bị tắt do đèn bị lỗi

☞ Thay đèn UV

Nguyên nhân 2: Ánh sáng UV không thể truyền vì buồng phản ứng UV bị bẩn

☞ Làm sạch buồng UV bằng dung dịch làm sạch (H2O2, HCl, H2SO4)

Nguyên nhân 3: Lỗi cảm biến dò UV

☞ Thay cảm biến dò UV

- Kiểm tra điện áp (mV) trên 2 dây (phải tách 2 dây ra khỏi bảng mạch) của cảm biến dò UV dù nó bị lỗi hay không bằng đồng hồ đo điện áp

  - Dillution water error (Lỗi nước pha loãng)

Nguyên nhân 1: Nước pha loãng có thể đã hết hoặc đường ống dẫn có chứa bọt khí

☞ Kiểm tra nguồn cấp nước pha loãng và các ống kết nối

  - Reagent 1-5 error (option) (Lỗi thuốc thử 1-5 (tùy chọn))

Nguyên nhân 1: Thuốc thử hết hoặc các đường ống dẫn thuốc thử chứa đầy bọt khí. Lỗi này chỉ có nếu thiết bị có sử dụng cảm biến thuốc thử.

☞ Kiểm tra nguồn cấp thuốc thử và các ống kết nối

  - MP 1-6 max limit, min limit (Giới hạn lớn nhất, nhỏ nhất của MP1-MP6 )

Nguyên nhân 1: Dữ liệu nước mẫu vượt quá hoặc thấp hơn giá trị giới hạn của mỗi thông số.

☞ Lỗi này sẽ tự động mất sau khi dữ liệu trở lại bình thường